Załącznik nr 1

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu

Pl. K. Marcinkowskiego 8/9;  63-800 Gostyń

Wykonawca:

.…...........................................................................

(pieczęć firmowa – adresowa Wykonawcy)

e-mail Wykonawcy: …....................................................................

adres skrzynki ePUAP:…..................................................................

tel. …........................................... faks …...........................................

osoba do kontaktu: .…...........................................................................

NIP ……………………………… REGON ……………………………

FORMULARZ OFERTOWY

- Niniejszym:

- oferujemy realizację zamówienia publicznego na Dostawę trzech ambulansów sanitarnych typu C  wraz z wyposażeniem  w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w projekcie umowy:

za cenę: …………………….……….……………………..….. zł. brutto

…………………………………………..…………… zł. netto

podatek VAT ……………..……. %.

w tym:

| Lp. | Nazwa pojazdu | Cena netto w zł. | VAT | Cena brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambulans typu C nr 1 |  |  |  |
| 2 | Ambulans typu C nr 2 |  |  |  |
| 3 | Ambulans typu C nr 3 |  |  |  |

- oferujemy dostawę trzech (3) nowych i nieeksploatowanych ambulansów typu C, z których każdy:

| Lp. | Nazwa pojazdu | Marka | Rok produkcji | Nazwa handlowa pojazdu kompletnego, czyli przed wykonaniem adaptacji | nazwa handlowa pojazdu skompletowanego, czyli po wykonaniu adaptacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ambulans typu C nr 1 |  |  |  |  |
| 2 | Ambulans typu C nr 2 |  |  |  |  |
| 3 | Ambulans typu C nr 3 |  |  |  |  |

- dla każdego z ww. ambulansów zapewniamy następujące warunki gwarancji

- minimalny okres gwarancji na pojazd bazowy od daty podpisania protokołu odbioru, bez ograniczenia limitu kilometrów - 24 miesiące.

- minimalny okres gwarancji na zabudowę specjalistyczną ambulansu, sprzęt medyczny oraz pozostałe wyposażenie zamontowane w ambulansie - 24 miesiące.

- minimalny okres gwarancji na perforację nadwozia – 10 lat.

- minimalny okres gwarancji na powłokę lakierniczą - 24 miesiące.

- realizacja napraw gwarancyjnych zgodnie z warunkami określonymi przez poszczególnych gwarantów jednak nie dłużej niż 14 dni w przypadku pojazdu bazowego i 7 dni w przypadku pozostałych elementów (tj. zabudowy, sprzętu medycznego itd.)

- Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej   14 dni.

- Jednocześnie oświadczamy, że:

- uważamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert;

- zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń;

- w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w SIWZ wraz z załączonym do niej wzorem umowy oraz złożonej oferty;

- przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykonać sami (w całości/w części). Podwykonawcom: …………....................................................................................................... zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: ............................................................................................................................................;

- niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wyjątkiem stron nr …................;

- wybór naszej oferty nie będzie/będzie2 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm odwróconego VAT-u). Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył......................................................................................……………………. objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto będzie wynosiła …………………..........…. zł.

- dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1), dalej „RODO”, wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu jest/są: ……...…………… …………………………....................………………...………....……. (imię, nazwisko, funkcja reprezentującego).

- Przedmiot oferty - Parametry użytkowo – techniczne pojazdu i wyposażenia dla ambulansu typ C.

- Oferujemy dostawę dostawa trzech (3) ambulansów o parametrach opisanych w poniższej tabeli i oświadczamy, że każdy z zaoferowanych pojazdów spełnia wymogi opisane w poniższych tabelach.

TABELA nr 1 – WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE

Oświadczamy, że każdy z zaoferowanych pojazdów spełnia wymogi opisane w poniższych tabelach.

| L.p. | WYMAGANIA CO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE DOTYCZACYM AMBULANSU - PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE* | PARAMETR OFEROWANY (PROSZĘ WPISAĆ)** |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | NADWOZIE |  |  |
|  | Typ furgon częściowo przeszklony z DMC do max. 3,5t. |  |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele, fotele z regulacją w 3 płaszczyznach, regulacją kąta poduszki siedzenia oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, podłokietniki przy fotelu kierowcy i pasażera |  |  |
|  | Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą |  |  |
|  | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby |  |  |
|  | Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 250 stopni |  |  |
|  | Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny |  |  |
|  | Stopień wejściowy wewnętrzny lub zewnętrzny automatycznie chowany przy zamykaniu drzwi. |  |  |
|  | Autoalarm + centralny zamek we wszystkich drzwiach sterowany z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu. |  |  |
|  | Reflektory przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów |  |  |
|  | Lusterko wsteczne wewnętrzne |  |  |
|  | Kolor biały |  |  |
| II. | SILNIK |  |  |
|  | Wysokoprężny (turbo-diesel) z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa (Common Rail) o maksymalnym zużyciu paliwa poniżej 20l/100 km, o maksymalnej pojemności do 2000cm3 |  |  |
|  | Moc silnika min. 170 KM, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 400 Nm |  |  |
|  | Spełniający wymogi normy emisji spalin Euro 6 lub Euro VI (umożliwiający rejestrację na terenie RP) |  |  |
| III | ZESPÓŁ NAPĘDOWY |  |  |
|  | Skrzynia biegów automatyczna min. 8 stopniowa + bieg wsteczny |  |  |
|  | Napęd na koła przednie lub tylne lub 4x4 |  |  |
| IV. | ZAWIESZENIE |  |  |
|  | Wzmocnione zawieszenie, wzmocnione amortyzatory, wzmocnione stabilizatory oraz zwiększony nacisk na oś przednią |  |  |
|  | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność o manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta |  |  |
| V. | UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
|  | Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania, |  |  |
|  | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania |  |  |
|  | Z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy np. ESP |  |  |
|  | Z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania np. ASR |  |  |
|  | Z systemem wspomagania nagłego hamowania np. BAS, BA |  |  |
|  | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) |  |  |
|  | Asystent ruszania ze wzniesienia |  |  |
|  | Asystent bocznego wiatru |  |  |
|  | System osuszania tarcz hamulcowych |  |  |
| VI. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
|  | Alternator o wydajności min. 180 A |  |  |
|  | Dwa akumulatory, każdy o pojemności min. 90 Ah |  |  |
| VII. | WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
|  | Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny nadokienne |  |  |
|  | Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy |  |  |
|  | Regulowana kolumna kierownicy: góra-dół, przód-tył |  |  |
|  | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne |  |  |
|  | Elektrycznie podgrzewana szyba przednia |  |  |
|  | Czujnik zmierzchu i deszczu |  |  |
|  | Klimatyzacja kabiny kierowcy |  |  |
|  | Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |  |
|  | Regulacja prędkości obrotowej silnika na postoju |  |  |
|  | NADWOZIE |  |  |
|  | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3200 x 1700 x 1850 |  |  |
|  | Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. Podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu). |  |  |
| . | OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik |  |  |
|  | Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V, min. Moc grzewcza 2000 W. |  |  |
|  | Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego. Podać markę i model wentylatora. |  |  |
|  | Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa). |  |  |
|  | Niezależne od pracy i układu chłodzenia silnika ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5.0 kW tzw. powietrzne (proszę podać markę i model urządzenia). |  |  |
| . | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
|  | Instalacja elektryczna 230 V: - przetwornica 230V - zasilanie zewnętrzne 230 V (gniazdo + wtyczka) - min. 2 gniazda w przedziale medycznym wewnętrznym - zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym - zabezpieczenie przeciwporażeniowe. |  |  |
|  | Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju |  |  |
|  | Instalacja elektryczna 12V: - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. - gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem, wyposażone we wtyki |  |  |
|  | Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V. |  |  |
|  | Grzałka w układzie chłodzenia silnika zasilana z sieci 230V. |  |  |
| . | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
|  | W przedniej i tylnej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu – belka niskorpofilowa. |  |  |
|  | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED |  |  |
|  | W komorze silnika lub w pasie przednim zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem |  |  |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik , umieszczony w widocznym , łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy. |  |  |
|  | Na drzwiach tylnych lampy pulsacyjne działające przy otwarciu drzwi . |  |  |
|  | Oznakowanie pojazdu: - pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli , pas odblaskowy z foli typu 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu, pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. ,.a) |  |  |
|  | Napis lustrzany „AMBULANS” barwy czerwonej z przodu pojazdu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. |  |  |
|  | Wzór graficzny systemu „PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE” z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu -zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne . |  |  |
|  | Oznaczenie Zespołu Ratownictwa Medycznego „C” po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych oraz dodatkowe oznaczenia systemowe (do uzgodnienia) - zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. |  |  |
|  | Nazwa dysponenta jednostki: do uzgodnienia po podpisaniu umowy dostawy |  |  |
|  | Reflektory zewnętrzne typu LED, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h. |  |  |
|  | Dodatkowe sygnały pneumatyczne z dodatkowym włącznikiem na desce rozdzielczej |  |  |
|  | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
|  | Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następujące wymogi: - zakres częstotliwości -168-170 MHz - współczynnik fali stojącej -1,6 - polaryzacja pionowa - charakterystyka promieniowania –dookólna - odporność na działanie wiatru 55 m/s |  |  |
|  | W przedziale medycznym głośnik podłączony do radia z wyłącznikiem |  |  |
|  | Wyprowadzenie instalacji elektryczno-antenowej wraz z adapterami oraz uchwytami do zamocowania tabletu oraz drukarki pod system SWD PRM. |  |  |
|  | W kabinie kierowcy, zamontowana stacja dokująca ADK07F do tabletu Twinhead Durabook R11AH z zasilaczem(adapter, zasilacz oraz stacja dokująca po stronie Wykonawcy). |  |  |
|  | W przedziale medycznym nad blatem roboczym na ścianie działowej, zamontowany uchwyt do drukarki HP Officejet 100 wraz z zasilaczem (podstawa pod drukarkę, zasilacz do drukarki jak i uchwyt drukarki po stronie Wykonawcy). Drukarka zamontowana w sposób umożliwiający jej łatwy demontaż oraz nie utrudniająca pracy na blacie roboczym. |  |  |
|  | Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do tabletu) zakończona wtykami kątowymi SMA zlokalizowanymi przy stacji dokującej. |  |  |
|  | Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do modułu FM 3000) zakończona wtykami prostymi GPS MCX oraz GSM SMA zlokalizowanymi w miejscu montażu modułu teltoniki. |  |  |
|  | Przygotowanie instalacji pozwalającej na łatwe wpinanie/wypinanie modułu teltonika (instalacja elektryczno-antenowa). |  |  |
|  | Stacja dokująca połączona z drukarką za pomocą przewodu USB. |  |  |
|  | Dodatkowe gniazdo 12 V do drukarki na ścianie działowej. |  |  |
|  | Tablet, drukarka i moduł teltoniki po stronie Zamawiającego |  |  |
|  | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
|  | Oświetlenie sufitowe rozproszone typu LED w kolorze naturalnym. |  |  |
|  | Co najmniej 2 sufitowe skupione punkty świetlne nad noszami z regulacją kąta padania światła. |  |  |
|  | Oświetlenie punktowe blatu roboczego. |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian. |  |  |
|  | Wzmocnione ściany boczne umożliwiające montaż sprzętu medycznego. |  |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. |  |  |
|  | Na prawej ścianie jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami. |  |  |
|  | Fotel u wezgłowia noszy (przy ścianie działowej) usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i bezwładnościowym trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. Fotel z systemem przesuwu. |  |  |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi (minimalne wymiary mierzone w świetle : wysokość 1650 mm , szerokość 400 mm - podać wartość oferowaną) spełniające normę PN EN 1789. |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa (Zamawiający dopuszcza mocowanie w/w sprzętu w schowku zewnętrznym) - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną( blat roboczy na wysokości min. 100 cm ±10) , z szufladami (min. 2 szt.) - kosz na śmieci - miejsce na 2 torby lekarskie lub plecaki, wraz z ich mocowaniem - zaczepy, paski do mocowania toreb, plecaków |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników. |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego. |  |  |
|  | Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla sprzętu medycznego. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga - Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. |  |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa: - zamontowany na ścianie lewej panel z minimum 2 gniazdami poboru tlenu typu AGA - 2 reduktory z szybkozłączką i manometrem służące do włączenia butli tlenowych 10 L do instalacji tlenowej, - 2 butle tlenowe stalowe o poj. 10 L |  |  |
|  | Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych. |  |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE |  |  |
|  | Przedział medyczny ma być wyposażony w: - urządzenie do wybijania szyb i przecinania pasów bezpieczeństwa - gaśnicę - panel sterujący: informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu sterujący oświetleniem przedziału medycznego sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury |  |  |
|  | Kabina kierowcy ma być wyposażona w: - panel sterujący: informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych) |  |  |
|  | Radio fabryczne w kabinie kierowcy |  |  |
|  | Ampularium w przedziale medycznym |  |  |
|  | Kamera cofania, oraz instalacja i przygotowanie do zamontowania kamery w przedziale medycznym |  |  |
|  | Siatka bezpieczeństwa zamontowana na prawej ścianie, przed fotelem, przebadana na obciążenie 10 G |  |  |
|  | Otwierany szyber dach z funkcją wyjścia ewakuacyjnego (manualny) o wymiarach 970x530 |  |  |
|  | Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy |  |  |
|  | Elektrycznie wysuwany stopień przy drzwiach wejściowych po prawej stronie |  |  |
|  | Wymagany termin gwarancji samochodu bazowego, adaptacji, sprzętu medycznego - min. 24 miesiące |  |  |
|  | Przeglądy okresowe samochodu bazowego, adaptacji, sprzętu medycznego pokrywa Zamawiający |  |  |
|  | Lodówka sprężarkowa (utrzymuje zadaną temperaturę niezależnie od temperatury otoczenia) |  |  |
|  | Zamawiający dopuszcza dostawę na kołach |  |  |

* W kolumnie oznaczonej TAK/NIE należy wpisać zgodnie ze stanem faktyczny, kolumnę wypełnia Wykonawca, podanie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

** Należy wypełnić kolumnę i podać szczegółowy opis oferowanego wyposażenia - kolumnę wypełnia Wykonawca.

Zaoferowanie parametrów gorszych, niższych niż opisane powyżej parametry wymagane, niezbędne spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.

TABELA nr 2 – WYMAGANIA CO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ 
I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Oświadczamy, że każdy z zaoferowanych pojazdów spełnia wymogi opisane w poniższych tabelach i będzie wyposażony w urządzenia, sprzęt medyczny oraz inne wyposażenie wskazane w poniższych tabelach.

| Lp. | WYMAGANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ I SPRZETU MEDYCZNEGO | TAK/NIE* | PARAMETR OFEROWANY (PROSZĘ WPISAĆ)** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | URZĄDZENIE DO MECHANICZNEJ KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ O PARAMETRACH MINIMALNYCH MUSZĄ POSIADAĆ/BYĆ: |  |  |
|  | Model, Producent, Kraj pochodzenia, Rok produkcji |  |  |
|  | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja |  |  |
|  | Działanie urządzenia w pełni elektryczne |  |  |
|  | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC Głębokość – od 5 do 6 cm Częstość – od 100 do 120 uc./min. |  |  |
|  | Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” i „dużych dzieci z głębokością ucisku w granicach 4 – 5 cm |  |  |
|  | Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę ( np. podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację ) |  |  |
|  | Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny - zasilanie ze ściany karetki DC 12 V - zasilanie z gniazda sieci AC 230 V |  |  |
|  | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 120 min. |  |  |
|  | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC) |  |  |
|  | Ładowarka wewnątrz urządzenia |  |  |
|  | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego : min. 40 min. |  |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta |  |  |
|  | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem < 13 kg |  |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja (bluetooth) danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera |  |  |
|  | Wyposażenie aparatu: torba lub plecak deska pod plecy podkładka stabilizująca pod głowę pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 2 szt.) akumulator ładowarka do akumulatorów |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) |  |  |
|  | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz, |  |  |
|  | Czas skutecznej naprawy max. 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku naprawy dłuższej wykonawca zapewni element zastępczy lub urządzenie na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy zamawiającego (dotyczy okresu gwarancyjnego) |  |  |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie z zakresu i obsługi w cenie oferty |  |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty sprzedaży |  |  |
|  | NOSZE GŁÓWNE O PARAMETRACH MINIMALNYCH MUSZĄ POSIADAĆ/BYĆ: |  |  |
|  | Model, Producent, Kraj pochodzenia, Rok produkcji - rok produkcji min. 2017, fabrycznie nowe |  |  |
|  | Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |  |
|  | Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha. |  |  |
|  | Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji. |  |  |
|  | Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni. |  |  |
|  | Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście. |  |  |
|  | Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej |  |  |
|  | Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy. |  |  |
|  | Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące |  |  |
|  | Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi. |  |  |
|  | Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy. |  |  |
|  | Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy. |  |  |
|  | Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze. |  |  |
|  | Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) |  |  |
|  | Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne. |  |  |
|  | Waga noszy max. 23 kg (podać) |  |  |
|  | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy. |  |  |
|  | Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci. |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie dopuszczalne min. 227 kg (podać) |  |  |
|  | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH O PARAMETRACH MINIMALNYCH MUSI POSIADAĆ/BYĆ: |  |  |
|  | Model, Producent, Kraj pochodzenia, Rok produkcji |  |  |
|  | Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę. |  |  |
|  | Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami. |  |  |
|  | Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach. |  |  |
|  | Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia |  |  |
|  | Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy. |  |  |
|  | Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce. |  |  |
|  | Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera |  |  |
|  | Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost. |  |  |
|  | 4 główne uchwyty transportera |  |  |
|  | Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni |  |  |
|  | Rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) |  |  |
|  | Przyciski blokady goleni kodowane kolorami |  |  |
|  | Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera. |  |  |
|  | Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |  |
|  | Maksymalne obciążenie dopuszczalne transportera min. 227 kg. |  |  |
|  | Waga transportera max 28 kg. Dopuszcza się wyższą wagę transportera do max.36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC-dostarczyć przy dostawie |  |  |
|  | Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789. Poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie |  |  |
|  | Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja zgodności, folder – załączyć do oferty. |  |  |
|  | KRZESEŁKO TRANSPORTOWE PŁOZOWE O PARAMETRACH MINIMALNYCH MUSI POSIADAĆ/BYĆ: |  |  |
|  | Model, Producent, Kraj pochodzenia, Rok produkcji |  |  |
|  | Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją. |  |  |
|  | System płozowy do transportu pacjenta po schodach. |  |  |
|  | Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa typu ABS odpornego na uszkodzenia. |  |  |
|  | Możliwość złożenia do transportu w ambulansie. |  |  |
|  | Wysuwane uchwyty przednie blokowane w min. 3 pozycjach. |  |  |
|  | 4 koła w tym min 2 obrotowe w zakresie 360°. |  |  |
|  | Uchylne rączki tylne. |  |  |
|  | Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w min. 2 pozycjach. |  |  |
|  | Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzesełka min. 30°. |  |  |
|  | Rozstaw zewnętrzny płóz min. 37 cm. |  |  |
|  | Stabilizator głowy pacjenta. |  |  |
|  | Ruchoma podpórka na stopy pacjenta zapewniająca mu stabilne podparcie, uniemożliwiające ześliźnięcie się stóp pacjenta, o wymiarach min. 240x85 mm. |  |  |
|  | Min. 3 pasy poprzeczne. |  |  |
|  | Waga krzesełka z systemem płozowym max 15 kg. |  |  |
|  | Maksymalne wymiary po złożeniu: 95 cm x 52 cm x max. 20 cm. |  |  |
|  | Udźwig min. 227 kg. |  |  |
|  | Deklaracja zgodności, folder– załączyć do oferty, instrukcja obsługi – przy dostawie. |  |  |
|  | Zgodność z wymogami normy PN EN 1789 i PN EN 1865, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie |  |  |
|  | DEFIBLYRATOR O PARAMETRACH MINIMALNYCH MUSI POSIADAĆ/BYĆ: |  |  |
|  | Model, Producent, Kraj pochodzenia, Rok produkcji |  |  |
|  | Aparat przenośny |  |  |
|  | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci |  |  |
|  | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC – ładowarka dwustanowiskowa |  |  |
|  | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – 180 minut monitorowania lub 200 defibrylacji x 200J |  |  |
|  | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg |  |  |
|  | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. |  |  |
|  | Norma IP 44 |  |  |
|  | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna |  |  |
|  | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 300 J |  |  |
|  | Dostępne poziomy energii zewnętrznej minimum 21 |  |  |
|  | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta |  |  |
|  | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG, w wyposażeniu łyżki dziecięce. |  |  |
|  | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia. |  |  |
|  | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie |  |  |
|  | Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę |  |  |
|  | Regulacja prądu stymulacji 10-180 mA |  |  |
|  | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG |  |  |
|  | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta |  |  |
|  | Alarmy częstości akcji serca |  |  |
|  | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min |  |  |
|  | Zakres wzmocnienia sygnału EKG. Od 0,25 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia. |  |  |
|  | Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie |  |  |
|  | Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8 ‘. |  |  |
|  | Wydruk EKG na papierze o szerokości 80mm. |  |  |
|  | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych |  |  |
|  | Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych |  |  |
|  | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych |  |  |
|  | Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips |  |  |
|  | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. |  |  |
|  | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika. |  |  |
|  | Moduł pomiaru temperatury |  |  |
|  | RESPIRATOR TRANSPORTOWY Z WYPOSAŻENIEM O PARAMETRACH MINIMALNYCH MUSI POSIADAĆ/BYĆ: |  |  |
|  | Respirator fabrycznie nowy, rok min 2018. Podać markę, model, rok produkcji |  |  |
|  | Transportowy zestaw medyczny do wentylacji pacjenta. |  |  |
|  | Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu |  |  |
|  | Urządzenie wyposażone w ochronne etui wykonane z materiału typu PLAN zapobiegające dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich funkcji. |  |  |
|  | Przednia część etui ochronnego wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania. |  |  |
|  | Zestaw składa się z respiratora transportowego, butli min 2l, reduktora o przepływie min 0-15 l/min, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min 2 m, kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego |  |  |
|  | Zasilanie respiratora transportowego DC 12V |  |  |
|  | Płyta ścienna ze zintegrowanym zasilaniem 12V umożliwiająca ładowanie całego zestawu z respiratorem bezpośrednio po wpięciu, spełniająca normę PN EN 1789 – deklaracja zgodności(dołączyć do oferty) |  |  |
|  | Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi |  |  |
|  | System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie poziomu naładowania i poprawność działania baterii bez potrzeby włączania urządzenia |  |  |
|  | Akumulator bez efektu pamięci |  |  |
|  | Ładowanie baterii od 0 do min 95 % w czasie do 3,5 godziny |  |  |
|  | Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt |  |  |
|  | Waga respiratora max 2,5 kg +/- 5% |  |  |
|  | Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar |  |  |
|  | Zasilanie z baterii min 10 h w warunkach pracy ambulansu |  |  |
|  | Wentylacja 100% tlenem i Air Mix |  |  |
|  | Możliwość pracy w temperaturze min -18 - + 50˚C |  |  |
|  | Możliwość przechowywania w temperaturze min -40 - +70˚C |  |  |
|  | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu |  |  |
|  | Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia |  |  |
|  | Wbudowany czytnik kart pamięci wraz z kartą o pojemności min 2 GB do zapisywania monitorowanych parametrów oraz zdarzeń z możliwością późniejszej analizy |  |  |
|  | Tryb wentylacji: IPPV |  |  |
|  | Tryb wentylacji: CPR |  |  |
|  | Tryb wentylacji: CPAP |  |  |
|  | Tryb wentylacji: SIMV |  |  |
|  | Parametry regulowane: częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 5-50 oddechów/min |  |  |
|  | Parametry regulowane: objętość oddechowa regulowana w zakresie min 50 – 2000 ml |  |  |
|  | Parametry regulowane: ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min od 0 do 20 cm H2O |  |  |
|  | Parametry regulowane: ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od 10-65 mbar |  |  |
|  | Obrazowanie parametrów: ciśnienie PEEP |  |  |
|  | Obrazowanie parametrów: maksymalne ciśnienie wdechowe |  |  |
|  | Obrazowanie parametrów: objętość oddechowa |  |  |
|  | Obrazowanie parametrów: objętość minutowa |  |  |
|  | Obrazowanie parametrów: częstość oddechowa |  |  |
|  | Prezentacja graficzna: zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD lub TFT o przekątnej min 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru |  |  |
|  | Alarmy: bezdechu |  |  |
|  | Alarmy: nieszczelności układu |  |  |
|  | Alarmy: wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych |  |  |
|  | Alarmy: rozładowanego akumulatora/braku zasilania |  |  |
|  | Alarmy : alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim |  |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim wraz z dostawą |  |  |
|  | Deklaracja zgodności, folder z parametrami technicznymi - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, najpóźniej w chwili podpisania umowy deklarację zgodności zaoferowanego respiratora transportowego (folder) z parametrami technicznymi wskazanymi w ofercie pod rygorem odmowy podpisania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz zatrzymania wadium |  |  |
|  | Okres gwarancji min 24 miesięcy |  |  |
|  | Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury |  |  |
|  | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury. |  |  |
|  | SPRZĘT MEDYCZNY POZOSTAŁY (WYPOSAŻENIE AMBULANSU TYP C ZGODNE Z WYMAGANIAMI NFZ) O PARAMETRACH/ILOŚCIACH MINIMALNYCH MUSI POSIADAĆ/BYĆ: |  |  |
|  | Stacjonarny pojemnik tlenu: butla 10L (2 szt.) |  |  |
|  | Reduktor z szybko złączką (2 szt.) |  |  |
|  | Przenośnik zbiornik tlenu: Butla stalowa 2-3L (2 szt.) |  |  |
|  | Butla aluminiowa 2.7L (1 szt.) |  |  |
|  | Reduktor z szybko złączką: Reduktor respiratorowy "25" (1 szt.) |  |  |
|  | Reduktor na małą butlę "15" (1 szt.) |  |  |
|  | Kapnometr (1 szt.) |  |  |
|  | Latarka diagnostyczna (1 szt.) |  |  |
|  | Urządzenie do infuzji pod ciśnieniem (1 szt.) |  |  |
|  | INNE WYROBY I WYPOSAŻENIE AMBULANSU TYP C O PARAMETRACH / ILOŚCIACHMINIMALNYCH MUSI POSIADAĆ/BYĆ: |  |  |
|  | Trójkąt ostrzegawczy/ oświetlenie ostrzegawcze (2 szt.) |  |  |
|  | Reflektor punktowy (1 szt.) |  |  |
|  | POZOSTAŁE WYROBY, SPRZĘT I WYPOSAŻENIE AMBULANSU TYP C O PARAMETRACH / ILOŚCIACHMINIMALNYCH MUSI POSIADAĆ/BYĆ: |  |  |
|  | Nosze podbierające 1 szt |  |  |
|  | Materac próżniowy 1szt |  |  |
|  | Płachta do przenoszenia lub materac do przenoszenia 1 szt |  |  |
|  | Długa deska stabilizująca kręgosłup uzupełniona unieruchomieniem głowy i pasami mocującymi 1 szt |  |  |
|  | Zestaw unieruchamiający górny szyjny odcinek kręgosłupa Kołnierze szyjne (3szt) 1szt |  |  |
|  | Rozszerzone unieruchomienie górnego odcinka kręgosłupa KED, krótka deska stabilizująca kręgosłup 1 szt |  |  |
|  | Worek samorozprężalny z wlotem dla tlenu, maskami i rurkami do udrożnienia dróg oddechowych dla wszystkich grp wiekowych oraz rezerwuarem tlenu (kpl 3 szt.) x 2 kpl |  |  |
|  | Przenośne urządzenie do odsysania: Nożny |  |  |
|  | Przenośne urządzenie do odsysania: Ręczny |  |  |
|  | Aparat do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi, rozmiary mankietów 10cm - 66cm |  |  |
|  | Oksymetr (pulsoksymetr) |  |  |
|  | Stetoskop |  |  |
|  | Termometr (zakres minimalny od 28 stopni C do 42 stopni C) |  |  |
|  | Zestaw do intubacji - zawierający rękojeść (-ci) laryngoskopu i odpowiednie łopatki Kleszczyki Magilla |  |  |
|  | Aparat do nebulizacji |  |  |
|  | Pojemnik reimplantacyjny utrzymujący wewnętrzną temperaturę (4±2) stopnie C przez co najmniej 2h |  |  |
|  | Kask ochronny |  |  |
|  | Układ do infuzji przeznaczony do podawania płynu ogrzanego do (+ - 2)stopni C (nie wymaga się, aby ten układ był przenośny) |  |  |
|  | Zestaw do drenażu klatki piersiowej |  |  |
|  | Dwustrzykawkowa pompa infuzyjna |  |  |
|  | Mechaniczne urządzenie do odssysania o minimalnym ciśnieniu 65kPa i minimalnej pojemności 1 litr |  |  |
|  | Zestaw unieruchamiający do złamań |  |  |
|  | Wyciąg do złamań kończyn dolnych ( dorosłych ) |  |  |
|  | Wyciąg do złamań kończyn dolnych ( dzieci ) |  |  |
|  | Plecak ratowniczy |  |  |
|  | Torba pediatryczna |  |  |
|  | Torba opatrunkowa |  |  |
|  | Przenośny rozszerzony zestaw do udrażniania dróg oddechowych ( p.a.r.s.) |  |  |

* W kolumnie oznaczonej TAK/NIE należy wpisać zgodnie ze stanem faktyczny, kolumnę wypełnia Wykonawca, podanie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.

** Należy wypełnić kolumnę i podać szczegółowy opis oferowanego wyposażenia - kolumnę wypełnia Wykonawca.

Zaoferowanie parametrów gorszych, niższych niż opisane powyżej parametry wymagane, niezbędne spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.

TABELA nr 3 –PUNTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE

Oświadczamy, że każdy z zaoferowanych pojazdów będzie wyposażony w RESPIRATOR TRANSPORTOWY, O KTÓRYM MOWA W POWYŻSZEJ TABELI Nr 2 Lp.VI, spełniający parametry i wymogi opisane w poniżej tabeli.

| Lp. | Parametry punktowane | TAK/NIE* | Parametr oferowany** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 2. | Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym | TAK –5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 3. | Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 4. | Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 5. | Tryb wentylacji: RSI | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 6. | Możliwość rozbudowy respiratora o dodatkowe tryby tj. o tryb: S-IPPV | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 7. | Możliwość rozbudowy respiratora o dodatkowe tryby tj. o tryb: Inhalacja | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |

* W kolumnie oznaczonej TAK/NIE należy wpisać zgodnie ze stanem faktyczny, kolumnę wypełnia Wykonawca,

** Należy wypełnić kolumnę i podać szczegółowy opis oferowanego wyposażenia.

................................, dnia..............................                                ..................................................

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do odpisania niniejszej oferty

w imieniu Wykonawcy(ów)

Załącznik nr 3

...................................................................

(pieczęć firmowa – adresowa Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

- co najmniej jednej (1) dostawy minimum dwóch (2) ambulansów o łącznej wartości co najmniej 800.000 zł brutto (osiemset tysięcy złotych 00/100)

wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

| L.p. | Przedmiot wykonanej / wykonywanej dostawy samodzielnie lub przez podmiot udostępniający doświadczenie | Data wykonania dostawy lub okres wykonania dostawy od (dzień – miesiąc -rok) do (dzień – miesiąc -rok) | Wartość brutto dostawy | Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana lub jest wykonywana (nazwa, adres) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że:

poz. ……… wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę,

poz. ……… wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne podmiot/y (na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp), na potwierdzenie czego załączam/my pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania do dyspozycji swoich zasobów.

..............................., dnia..............................

..................................................

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

Załącznik nr 4

...............................................................

(pieczęć firmowa – adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,

o której mowa w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

– Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. 2018 poz. 1986),

zwanej dalej „ustawą Pzp”

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„………………………………………………………………..”

prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, oświadczam(y), że:

- należę(ymy) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu,

- nie należę(ymy) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

..............................., dnia..............................

.........................................................................

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)

# Footnotes

niewłaściwe skreślić;

należy podać firmy Podwykonawców oraz części zamówienia, które zostaną powierzone Podwykonawcom, o ile są wiadome;

podać nr stron, z których informacje oferty są uprawnione do utajnienia, w przypadku braku stron uprawnionych do utajnienia należy pole zakropkowane skreślić;

wpisać część zamówienia, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

należy skreślić w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat