Załącznik nr 1

Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu
Pl. K. Marcinkowskiego 8/9; 63-800 Gostyń

Wykonawca:

.…...........................................................................
(pieczęć firmowa – adresowa Wykonawcy)

e-mail Wykonawcy: …....................................................................
adres skrzynki ePUAP:…..................................................................
tel. …........................................... faks …...........................................
osoba do kontaktu: .…...........................................................................
NIP ……………………………… REGON ……………………………

FORMULARZ OFERTOWY

Niniejszym:
oferujemy realizację zamówienia publicznego na Dostawę trzech ambulansów sanitarnych typu C wraz z wyposażeniem w zakresie i na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w projekcie umowy:

za cenę: …………………….……….……………………..….. zł. brutto
…………………………………………..…………… zł. netto
podatek VAT ……………..……. %.
w tym:

Lp.	Nazwa pojazdu	Cena netto w zł.	VAT	Cena brutto w zł
1	Ambulans typu C nr 1
2	Ambulans typu C nr 2
3	Ambulans typu C nr 3

oferujemy dostawę trzech (3) nowych i nieeksploatowanych ambulansów typu C, z których każdy:

Lp.	Nazwa pojazdu	Marka	Rok produkcji	Nazwa handlowa / pojazdu kompletnego, czyli / przed wykonaniem adaptacji	nazwa handlowa pojazdu skompletowanego, czyli / po wykonaniu adaptacji
1	Ambulans typu C nr 1
2	Ambulans typu C nr 2
3	Ambulans typu C nr 3

dla każdego z ww. ambulansów zapewniamy następujące warunki gwarancji
1. minimalny okres gwarancji na pojazd bazowy od daty podpisania protokołu odbioru, bez ograniczenia limitu kilometrów - 24 miesiące.
2. minimalny okres gwarancji na zabudowę specjalistyczną ambulansu, sprzęt medyczny oraz pozostałe wyposażenie zamontowane w ambulansie - 24 miesiące.
3. minimalny okres gwarancji na perforację nadwozia – 10 lat.
4. minimalny okres gwarancji na powłokę lakierniczą - 24 miesiące.
5. realizacja napraw gwarancyjnych zgodnie z warunkami określonymi przez poszczególnych gwarantów jednak nie dłużej niż 14 dni w przypadku pojazdu bazowego i 7 dni w przypadku pozostałych elementów (tj. zabudowy, sprzętu medycznego itd.)
6. Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 14 dni.

Jednocześnie oświadczamy, że:

uważamy się za związanych ofertą przez okres 60 dni od upływu terminu składania ofert;

zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w SIWZ oraz wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń;

w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się przedłożyć Zamawiającemu, najpóźniej w chwili podpisania umowy:
1. w przypadku powierzenia wykonania zamówienia lub jego części Podwykonawcom - poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię umowy zawartej z Podwykonawcą, zgodną z zatwierdzonym uprzednio przez Zamawiającego projektem umowy z Podwykonawcą, wraz z określeniem zakresu dla całych prac zleconych Podwykonawcy;
2. w przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - umowę konsorcjum.
3. deklarację zgodności zaoferowanego respiratora transportowego (folder) z parametrami technicznymi wskazanymi w ofercie pod rygorem odmowy podpisania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz zatrzymania wadium;
4. dokumentów potwierdzających zgodność z normami zaoferowanego przedmiotu dostawy - ambulanse muszą spełniać wymagania określone w aktualnej polskiej normie PN-EN 1789+A2:2015 wprowadzającej EN 1789:2007+A2:2014, IDT typ ambulansu C (zespół specjalistyczny) i aktualnie obowiązującą normę EN 1789+A2 i PN EN 1865-1 + A1 dla sprzętu medycznego (lub norm równoważnych) - najpóźniej w chwili podpisania umowy pod rygorem odmowy podpisania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz zatrzymania wadium.

w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, zobowiązujemy się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w SIWZ wraz z załączonym do niej wzorem umowy oraz złożonej oferty;

przedmiotowe zamówienie zamierzamy wykonać sami (w całości/w części[1]). Podwykonawcom: …………....................................................................................................... zamierzamy powierzyć następujące części zamówienia: ............................................................................................................................................[2];
[1] niewłaściwe skreślić;
[2] należy podać firmy Podwykonawców oraz części zamówienia, które zostaną powierzone Podwykonawcom, o ile są wiadome;

niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z wyjątkiem stron nr …................[3];
[3] podać nr stron, z których informacje oferty są uprawnione do utajnienia, w przypadku braku stron uprawnionych do utajnienia należy pole zakropkowane skreślić;

wybór naszej oferty nie będzie/będzie2 prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (tzw. mechanizm odwróconego VAT-u). Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył......................................................................................…………………….[4] objętych przedmiotem zamówienia, a ich wartość netto będzie wynosiła …………………..........…. zł.
[4] wpisać część zamówienia, która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

dane osobowe przekazane w ofercie oraz załącznikach są przetwarzane i udostępnione Zamawiającemu zgodnie z art. 28 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1), dalej „RODO”, wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.[5]
[5] należy skreślić w przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

Osobą/ami upoważnioną/ymi do podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu jest/są: ……...…………… …………………………....................………………...………....……. (imię, nazwisko, funkcja reprezentującego).

Przedmiot oferty - Parametry użytkowo – techniczne pojazdu i wyposażenia dla ambulansu typ C.

Oferujemy dostawę dostawa trzech (3) ambulansów o parametrach opisanych w poniższej tabeli i oświadczamy, że każdy z zaoferowanych pojazdów spełnia wymogi opisane w poniższych tabelach.

TABELA nr 1 – WYPOSAŻENIE PODSTAWOWE
Oświadczamy, że każdy z zaoferowanych pojazdów spełnia wymogi opisane w poniższych tabelach.

L.p.	WYMAGANIA CO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / W ZAKRESIE DOTYCZACYM AMBULANSU / - / PARAMETRY WYMAGANE	TAK/NIE*	PARAMETR OFEROWANY / (PROSZĘ WPISAĆ)**
I.	NADWOZIE
	Typ furgon częściowo przeszklony z DMC do max. 3,5t.
	Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele, fotele z regulacją w 3 płaszczyznach, regulacją kąta poduszki siedzenia oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, podłokietniki przy fotelu kierowcy i pasażera
	Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą
	Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, bez szyby
	Drzwi tylne przeszklone otwierane na boki do kąta min. 250 stopni
	Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny
	Stopień wejściowy wewnętrzny lub zewnętrzny automatycznie chowany przy zamykaniu drzwi.
	Autoalarm + centralny zamek we wszystkich drzwiach sterowany z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu.
	Reflektory przeciwmgielne przednie z funkcją doświetlania zakrętów / lub reflektory Bi-ksenonowe z funkcją doświetlania kierunku skrętu wraz z fabrycznymi światłami do jazdy dziennej / lub reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów oraz osobne światła przeciwmgielne
	Lusterko wsteczne wewnętrzne
	Kolor biały
II.	SILNIK
	Wysokoprężny (turbo-diesel) z elektronicznym sterowanym wtryskiem bezpośrednim paliwa (Common Rail) o maksymalnym zużyciu paliwa poniżej 20l/100 km, o maksymalnej pojemności do 2000cm3
	Moc silnika min. 170 KM, max. moment obrotowy nie mniejszy niż 400 Nm
	Spełniający wymogi normy emisji spalin Euro 6 lub Euro VI (umożliwiający rejestrację na terenie RP)
III	ZESPÓŁ NAPĘDOWY
	Skrzynia biegów automatyczna min. 8 stopniowa + bieg wsteczny
	Napęd na koła przednie lub tylne lub 4x4
IV.	ZAWIESZENIE
	Wzmocnione zawieszenie, wzmocnione amortyzatory, wzmocnione stabilizatory oraz zwiększony nacisk na oś przednią
	Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność o manewrowość w trudnym terenie oraz zapewniające odpowiedni komfort transportu pacjenta
V.	UKŁAD HAMULCOWY
	Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania,
	Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół w trakcie hamowania
	Z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy np. ESP
	Z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania np. ASR
	Z systemem wspomagania nagłego hamowania np. BAS, BA
	Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył)
	Asystent ruszania ze wzniesienia
	Asystent bocznego wiatru
	System osuszania tarcz hamulcowych
VI.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	Alternator o wydajności min. 180 A
	Dwa akumulatory, każdy o pojemności min. 90 Ah
VII.	WYPOSAŻENIE POJAZDU
	Czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny nadokienne
	Elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy
	Regulowana kolumna kierownicy: góra-dół, przód-tył
	Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
	Elektrycznie podgrzewana szyba przednia
	Czujnik zmierzchu i deszczu
	Klimatyzacja kabiny kierowcy
	Pełnowymiarowe koło zapasowe
	Regulacja prędkości obrotowej silnika na postoju
	NADWOZIE
	Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3200 x 1700 x 1850
	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. Podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu).
.	OGRZEWANIE I WENTYLACJA
	Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik
	Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V, min. Moc grzewcza 2000 W.
	Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego. Podać markę i model wentylatora.
	Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa).
	Niezależne od pracy i układu chłodzenia silnika ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5.0 kW tzw. powietrzne (proszę podać markę i model urządzenia).
.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	Instalacja elektryczna 230 V: / - przetwornica 230V / - zasilanie zewnętrzne 230 V (gniazdo + wtyczka) / - min. 2 gniazda w przedziale medycznym wewnętrznym / - zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym / - zabezpieczenie przeciwporażeniowe.
	Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów na postoju
	Instalacja elektryczna 12V: / - min. 4 gniazda 12 V w przedziale medycznym (w tym jedno 20A), do podłączenia urządzeń medycznych. / - gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem, wyposażone we wtyki
	Na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V.
	Grzałka w układzie chłodzenia silnika zasilana z sieci 230V.
.	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE
	W przedniej i tylnej części dachu pojazdu belka świetlna typu LED, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu – belka niskorpofilowa.
	Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED
	W komorze silnika lub w pasie przednim zmontowany głośnik z sygnałem dźwiękowym modulowanym, o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem
	Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik , umieszczony w widocznym , łatwo dostępnym miejscu na desce rozdzielczej kierowcy.
	Na drzwiach tylnych lampy pulsacyjne działające przy otwarciu drzwi .
	Oznakowanie pojazdu: / - pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. / pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli , / pas odblaskowy z foli typu 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu, / pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. ,.a)
	Napis lustrzany „AMBULANS” barwy czerwonej z przodu pojazdu zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
	Wzór graficzny systemu „PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE” z tyłu, na dachu i po bokach pojazdu -zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne .
	Oznaczenie Zespołu Ratownictwa Medycznego „C” po obu stronach pojazdu oraz na drzwiach tylnych oraz dodatkowe oznaczenia systemowe (do uzgodnienia) - zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
	Nazwa dysponenta jednostki: do uzgodnienia po podpisaniu umowy dostawy
	Reflektory zewnętrzne typu LED, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. / Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 30 km/h.
	Dodatkowe sygnały pneumatyczne z dodatkowym włącznikiem na desce rozdzielczej
	ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA
	Na dachu pojazdu antena radiotelefonu spełniająca następujące wymogi: / - zakres częstotliwości -168-170 MHz / - współczynnik fali stojącej -1,6 / - polaryzacja pionowa / - charakterystyka promieniowania –dookólna / - odporność na działanie wiatru 55 m/s
	W przedziale medycznym głośnik podłączony do radia z wyłącznikiem
	Wyprowadzenie instalacji elektryczno-antenowej wraz z adapterami oraz uchwytami do zamocowania tabletu oraz drukarki pod system SWD PRM.
	W kabinie kierowcy, zamontowana stacja dokująca ADK07F do tabletu Twinhead Durabook R11AH z zasilaczem(adapter, zasilacz oraz stacja dokująca po stronie Wykonawcy).
	W przedziale medycznym nad blatem roboczym na ścianie działowej, zamontowany uchwyt do drukarki HP Officejet 100 wraz z zasilaczem (podstawa pod drukarkę, zasilacz do drukarki jak i uchwyt drukarki po stronie Wykonawcy). Drukarka zamontowana w sposób umożliwiający jej łatwy demontaż oraz nie utrudniająca pracy na blacie roboczym.
	Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do tabletu) zakończona wtykami kątowymi SMA zlokalizowanymi przy stacji dokującej.
	Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do modułu FM 3000) zakończona wtykami prostymi GPS MCX oraz GSM SMA zlokalizowanymi w miejscu montażu modułu teltoniki.
	Przygotowanie instalacji pozwalającej na łatwe wpinanie/wypinanie modułu teltonika (instalacja elektryczno-antenowa).
	Stacja dokująca połączona z drukarką za pomocą przewodu USB.
	Dodatkowe gniazdo 12 V do drukarki na ścianie działowej.
	Tablet, drukarka i moduł teltoniki po stronie Zamawiającego
	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
	Oświetlenie sufitowe rozproszone typu LED w kolorze naturalnym.
	Co najmniej 2 sufitowe skupione punkty świetlne nad noszami z regulacją kąta padania światła.
	Oświetlenie punktowe blatu roboczego.
	WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
	Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian.
	Wzmocnione ściany boczne umożliwiające montaż sprzętu medycznego.
	Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym.
	Na prawej ścianie jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami.
	Fotel u wezgłowia noszy (przy ścianie działowej) usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i bezwładnościowym trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. Fotel z systemem przesuwu.
	Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. / Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi (minimalne wymiary mierzone w świetle : wysokość 1650 mm , szerokość 400 mm - podać wartość oferowaną) spełniające normę PN EN 1789 + A2.
	Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): / - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. deska pediatryczna, kamizelka typu KED, szyny Kramera, torba opatrunkowa (Zamawiający dopuszcza mocowanie w/w sprzętu w schowku zewnętrznym) / - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.).
	Zabudowa meblowa na ścianie działowej: / - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną( blat roboczy na wysokości min. 100 cm ±10) , z szufladami (min. 2 szt.) / - kosz na śmieci / - miejsce na 2 torby lekarskie lub plecaki, wraz z ich mocowaniem - zaczepy, paski do mocowania toreb, plecaków
	Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników.
	Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego.
	Na ścianie lewej szyny wraz z trzema panelami do mocowania uchwytów dla sprzętu medycznego. Panele mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. / Uwaga - Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego.
	Centralna instalacja tlenowa: / - zamontowany na ścianie lewej panel z minimum 2 gniazdami poboru tlenu typu AGA / - 2 reduktory z szybkozłączką i manometrem służące do włączenia butli tlenowych 10 L do instalacji tlenowej, / - 2 butle tlenowe stalowe o poj. 10 L
	Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych.
	WYMAGANIA DODATKOWE
	Przedział medyczny ma być wyposażony w: / - urządzenie do wybijania szyb i przecinania pasów bezpieczeństwa / - gaśnicę / - panel sterujący: / informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu / z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) / informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu / sterujący oświetleniem przedziału medycznego / sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego / zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury
	Kabina kierowcy ma być wyposażona w: / - panel sterujący: / informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych / informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V / informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy / informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego / sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych (awaryjnych)
	Radio fabryczne w kabinie kierowcy
	Ampularium w przedziale medycznym
	Kamera cofania, oraz instalacja i przygotowanie do zamontowania kamery w przedziale medycznym
	Otwierany szyber dach z funkcją wyjścia ewakuacyjnego (manualny) o wymiarach 970x530
	Dywaniki gumowe w kabinie kierowcy
	Elektrycznie wysuwany stopień przy drzwiach wejściowych po prawej stronie
	Wymagany termin gwarancji samochodu bazowego, adaptacji, sprzętu medycznego - min. 24 miesiące
	Przeglądy okresowe samochodu bazowego, adaptacji, sprzętu medycznego pokrywa Zamawiający
	Lodówka sprężarkowa (utrzymuje zadaną temperaturę niezależnie od temperatury otoczenia)
	Zamawiający dopuszcza dostawę na kołach
	Ssaki akumulatorowo-sieciowe posiadające możliwość pracy w ambulansie i poza nim, możliwość ładowania akumulatora i pracy ssaka z zasilania 12 V ambulansu , słój wielorazowy o pojemności 1 L z możliwością stosowania worków jednorazowych, w kpl zestaw 3 szt worków jednorazowych , filtr antybakteryjny, słój wyposażony w zawór antyprzelewowy , ssak wyposażony w płynną regulację siły ssania w zakresie do 800mBar (80kPa) , z przepływem 20 l/min., wyposażony we wskaźnik poziomu naładowania akumulatora, czas pracy ciągłej na akumulatorze przy maksymalnym obciążeniu 30 minut, wyposażony w uchwyt zgodny w wymogami normy 1789 + A2 posiadający funkcje zasilania ssaka i ładowania akumulatora po wpięciu urządzenia do uchwytu., waga ssaka ok 4 kg
	Przenośny miernik jednogazowy przeznaczony do pomiaru stężenia gazów wykrywający co najmniej tlenek węgla (CO). Zakresy pomiarowe: / O2 0 – 30% v/v co 0,1%v/v; CO 0 – 300 ppm co 0,1ppm; H2S 0 – 100 ppm co 0,1 ppm. Wskazanie na wyświetlaczu stężenia i rodzaju gazu Temperatura pracy od -40oC do + 50oC Całkowicie wodoodporny IP67 i bardzo wytrzymały Obsługa jednym przyciskiem nawet w rękawicach Wyposażony w czytelny wyświetlacz Paski alarmowe LED widoczne z każdej strony Alarm wizualny, dźwiękowy i wibracyjny Port komunikacji IrDA Nie wymagający ładowania ani kalibracji przez 24 miesiące Zasilany niewymienną baterią. Pamięć ostatnich 25 zdarzeń (alarmów) Gwarancja 24 miesiące
	Spełnianie normy Euro 6 lub Euro VI
	Opcjonalnie system Start/Stop – zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga
	Opcjonalnie fabryczny elektryczny system domykania drzwi bocznych - zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga

* W kolumnie oznaczonej TAK/NIE należy wpisać zgodnie ze stanem faktyczny, kolumnę wypełnia Wykonawca, podanie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
** Należy wypełnić kolumnę i podać szczegółowy opis oferowanego wyposażenia - kolumnę wypełnia Wykonawca.

Zaoferowanie parametrów gorszych, niższych niż opisane powyżej parametry wymagane, niezbędne spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.

TABELA nr 2 – WYMAGANIA CO DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ
I SPRZĘTU MEDYCZNEGO

Oświadczamy, że każdy z zaoferowanych pojazdów spełnia wymogi opisane w poniższych tabelach i będzie wyposażony w urządzenia, sprzęt medyczny oraz inne wyposażenie wskazane w poniższych tabelach.

Lp.	WYMAGANIA W ZAKRESIE URZĄDZEŃ I SPRZETU MEDYCZNEGO	TAK/NIE*	PARAMETR OFEROWANY / (PROSZĘ WPISAĆ)**
	URZĄDZENIE DO MECHANICZNEJ KOMPRESJI KLATKI PIERSIOWEJ O PARAMETRACH MINIMALNYCH MUSZĄ POSIADAĆ/BYĆ:
	Model, / Producent, / Kraj pochodzenia, / Rok produkcji
	Działanie urządzenia w pełni elektryczne
	Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC / Głębokość – od 5 do 6 cm / Częstość – od 100 do 120 uc./min.
	Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” i „dużych dzieci”: / głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC / głębokość w zakresie pomiędzy – od 5 do 6 cm / częstość w zakresie pomiędzy– od 100 do 120 uciśnięć/min
	Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę ( np. podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację )
	Źródło zasilania: / - akumulator wewnętrzny / - zasilanie ze ściany karetki DC 12 V / - zasilanie z gniazda sieci AC 230 V
	Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 120 min. lub 135 min.
	Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC)
	Ładowarka wewnątrz urządzenia lub ładowarka do akumulatorów wbudowana w urządzenie.
	Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego : min. 40 min. lub możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu, podnoszenia z ziemi i przenoszenia na nosze pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego: min. 40 min.
	Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta
	Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem < 13 kg
	Bezprzewodowa transmisja (bluetooth) danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera / lub transmisja danych za pomocą karty SD o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera.
	Wyposażenie aparatu: / torba lub plecak / deska pod plecy / podkładka stabilizująca pod głowę lub system stabilizacji pacjenta bez konieczności stosowania osobnej podkładki pod głowę z mocowaniem rąk pacjenta wzdłuż osi ciała / pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia / jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 2 szt.) / akumulator / ładowarka do akumulatorów
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem)
	Deklaracja zgodności lub certyfikat CE
	Gwarancja min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony
	Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz,
	Czas skutecznej naprawy max. 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. / W przypadku naprawy dłuższej wykonawca zapewni element zastępczy lub urządzenie na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy zamawiającego (dotyczy okresu gwarancyjnego)
	Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie z zakresu i obsługi w cenie oferty
	Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty sprzedaży
	NOSZE GŁÓWNE O PARAMETRACH MINIMALNYCH MUSZĄ POSIADAĆ/BYĆ:
	Model, / Producent, / Kraj pochodzenia, / Rok produkcji - rok produkcji min. 2017, fabrycznie nowe
	Spełniające wszystkie wymagania aktualnej normy PN EN 1789+A2 i PN EN 1865-1 + A1
	Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.
	Przystosowane do prowadzenia reanimacji, wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji.
	Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni.
	Wyposażone w podgłówek mocowany bezpośrednio do ramy noszy umożliwiający ich przedłużenie w celu transportu pacjenta o znacznym wzroście.
	Uchylny stabilizator głowy pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak do pozycji węszącej lub nosze posiadające poduszkę stabilizującą głowę pacjenta z możliwością wyjęcia i ułożenia głowy na wznak.
	Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.
	Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące
	Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi lub nosze wyposażone w poręcze boczne składane na boki
	Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.
	Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.
	Fabrycznie zamontowany gumowy odbojnik na całej długości bocznej ramy noszy chroniący przed uszkodzeniami przy otarciach lub uderzeniach podczas przenoszenia lub prowadzenia na transporterze lub nosze nie posiadające gumowego odbojnika na całej długości noszy.
	Rama noszy wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) ) lub nosze wykonane z profilu okrągłego o wytrzymałości 230 kg.
	Składany teleskopowo statyw na płyny infuzyjne.
	Waga noszy max. 23 kg (podać)
	Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy.
	Dodatkowy zestaw pasów lub uprzęży służący do transportu małych dzieci.
	Maksymalne obciążenie dopuszczalne min. 227 kg (podać) lub nosze wykonane z profilu okrągłego o wytrzymałości 230 kg,
	TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH O PARAMETRACH MINIMALNYCH MUSI POSIADAĆ/BYĆ:
	Model, / Producent, / Kraj pochodzenia, / Rok produkcji
	Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.
	Szybki, bezpieczny i łatwy system połączenia z noszami.
	Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach.
	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia
	Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy.
	Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie 360 stopni, min. 2 kółka wyposażone w hamulce.
	Fabrycznie zamontowany system pozwalający na prowadzenie transportera bokiem przez jedną osobę z dowolnego miejsca na obwodzie transportera
	Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost.
	4 główne uchwyty transportera
	Dodatkowe uchylne uchwyty transportera ułatwiające manewrowanie z możliwością odblokowania goleni lub transporter nieposiadający dodatkowych uchylnych uchwytów
	Rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) lub rama noszy wykonana z profilu okrągłego.
	Przyciski blokady goleni kodowane kolorami
	Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą transportera.
	Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
	Maksymalne obciążenie dopuszczalne transportera min. 227 kg.
	Waga transportera max 28 kg. Dopuszcza się wyższą wagę transportera do max.36 kg przy ładowności przekraczającej 220 kg, pod warunkiem potwierdzenia zgodności z wymogami normy PN EN 1789 + A2 i PN EN 1865 -1 +A1, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC-dostarczyć przy dostawie
	Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami PN EN 1789 + A2. Poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie
	Na oferowany system transportowy (nosze i transporter), deklaracja zgodności, folder – załączyć do oferty.
	KRZESEŁKO TRANSPORTOWE PŁOZOWE O PARAMETRACH MINIMALNYCH MUSI POSIADAĆ/BYĆ:
	Model, / Producent, / Kraj pochodzenia, / Rok produkcji
	Wykonane z materiału odpornego na korozję lub z materiału zabezpieczonego przed korozją albo krzesełko, którego siedzisko i oparcie zostało wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa winylowego odpornego na uszkodzenia.
	System płozowy do transportu pacjenta po schodach.
	Siedzisko i oparcie wykonane z łatwego do mycia i dezynfekcji tworzywa typu ABS odpornego na uszkodzenia.
	Możliwość złożenia do transportu w ambulansie.
	Wysuwane uchwyty przednie blokowane w min. 3 pozycjach.
	4 koła w tym min 2 obrotowe w zakresie 360°.
	Uchylne rączki tylne.
	Wysuwany uchwyt ramy oparcia blokowany w min. 2 pozycjach.
	Kąt pomiędzy płozami, a ramą krzesełka min. 30°.
	Rozstaw zewnętrzny płóz min. 37 cm.
	Stabilizator głowy pacjenta.
	Ruchoma podpórka na stopy pacjenta zapewniająca mu stabilne podparcie, uniemożliwiające ześliźnięcie się stóp pacjenta, o wymiarach min. 240x85 mm.
	Min. 3 pasy poprzeczne.
	Waga krzesełka z systemem płozowym max 15 kg.
	Maksymalne wymiary po złożeniu: 95 cm x 52 cm x max. 20 cm lub 100 cm x 52 cm x 20 cm.
	Udźwig min. 227 kg.
	Deklaracja zgodności, folder– załączyć do oferty, instrukcja obsługi – przy dostawie.
	Zgodność z wymogami normy PN EN 1789 + A2 i PN EN 1865 – 1 + A1, poświadczone odpowiednim dokumentem wystawionym przez niezależną badawczą jednostkę notyfikowaną zgodnie z uprawnieniami wg dyrektywy medycznej 93/42/EEC- dostarczyć przy dostawie
	DEFIBLYRATOR O PARAMETRACH MINIMALNYCH MUSI POSIADAĆ/BYĆ:
	Model, / Producent, / Kraj pochodzenia, / Rok produkcji
	Aparat przenośny
	Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci
	Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC – ładowarka dwustanowiskowa
	Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – 180 minut monitorowania lub 200 defibrylacji x 200J
	Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg
	Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia.
	Norma IP 44
	Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna
	Defibrylacja w trybie ręcznym i AED
	Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 300 J
	Dostępne poziomy energii zewnętrznej minimum 21
	Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta
	Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG, w wyposażeniu łyżki dziecięce.
	Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia.
	Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie
	Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę
	Regulacja prądu stymulacji 10-180 mA
	Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG
	Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta
	Alarmy częstości akcji serca
	Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min
	Zakres wzmocnienia sygnału EKG. Od 0,25 do 4cm/Mv, minimum 7 poziomów wzmocnienia.
	Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie
	Ekran kolorowy o przekątnej minimum 8 ‘.
	Wydruk EKG na papierze o szerokości 80mm.
	Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych
	Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych
	Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych lub defibrylator bez ww. modułu aparacie, ale z niezależnym urządzeniem spełniającym funkcje przedmiotowego modułu.
	Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips lub defibrylator z możliwością rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny.
	Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych.
	Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika lub defibrylator bez ww. modułu aparacie, ale z niezależnym urządzeniem spełniającym funkcje przedmiotowego modułu.
	Moduł pomiaru temperatury
	LUB DEFIBLYRATOR O PARAMETRACH MINIMALNYCH, KTÓRY POSIADA/JEST:
	Aparat przenośny
	Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci
	Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC uchwyt karetkowy zgodny z normą, z funkcją zasilania.
	Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – 360 minut monitorowania lub 100 defibrylacji x 200J
	Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg
	Wskaźnik gotowości do użycia aparatu widoczny na panelu przednim, autotest bez udziału użytkownika przy każdym uruchomieniu aparatu.
	Norma IP 55
	Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna
	Defibrylacja w trybie ręcznym i AED
	Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 1 do 200 J
	Dostępne poziomy energii zewnętrznej 20
	Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta
	Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane na specjalnej torbie dedykowanej do defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG, w wyposażeniu łyżki dziecięce.
	Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie.
	Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie
	Częstość stymulacji 30-180 impulsów/minutę
	Regulacja prądu stymulacji 0-140 mA
	Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG
	Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta
	Alarmy częstości akcji serca
	Zakres pomiaru tętna od 30-300 u/min
	Zakres wzmocnienia sygnału EKG. Od 0,125 do 4cm/Mv, 7 poziomów wzmocnienia.
	Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie
	Ekran kolorowy o przekątnej 6,5 ‘.
	Wydruk EKG na papierze o szerokości 80mm.
	Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych
	Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych
	Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych
	Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych.
	Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 150 mmHg
	RESPIRATOR TRANSPORTOWY Z WYPOSAŻENIEM O PARAMETRACH MINIMALNYCH MUSI POSIADAĆ/BYĆ:
	Respirator fabrycznie nowy, rok min 2018. Podać markę, model, rok produkcji
	Transportowy zestaw medyczny do wentylacji pacjenta.
	Urządzenie w zwartej i wytrzymałej obudowie, z możliwością zawieszenia na ramie łóżka, noszy lub na wózku medycznym, z uchwytem do przenoszenia w ręku i paskiem umożliwiającym zawieszenie na ramieniu
	Urządzenie wyposażone w ochronne etui wykonane z materiału typu PLAN zapobiegające dostaniu się zanieczyszczeń lub wody do przestrzeni urządzenia, umożliwiający swobodny dostęp do wszystkich funkcji.
	Przednia część etui ochronnego wykonana z przeźroczystego materiału, umożliwiającego swobodne odczytanie wszystkich parametrów wyświetlanych na monitorze, bez potrzeby jej otwierania.
	Zestaw składa się z respiratora transportowego, butli min 2l, reduktora o przepływie min 0-15 l/min, przewodu ciśnieniowego umożliwiającego podłączenie respiratora do zewnętrznego źródła tlenu ze złączem AGA min 2 m, kieszeni na akcesoria, maski nr 5, przewodu pacjenta, płuca testowego
	Zasilanie respiratora transportowego DC 12V
	Płyta ścienna ze zintegrowanym zasilaniem 12V umożliwiająca ładowanie całego zestawu z respiratorem bezpośrednio po wpięciu, spełniająca normę PN EN 1789 + A2 – deklaracja zgodności(dołączyć do oferty)
	Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi
	System kontrolny akumulatora umożliwiający sprawdzenie poziomu naładowania i poprawność działania baterii bez potrzeby włączania urządzenia
	Akumulator bez efektu pamięci
	Ładowanie baterii od 0 do min 95 % w czasie do 3,5 godziny
	Respirator przeznaczony do wentylacji dorosłych, dzieci i niemowląt
	Waga respiratora max 2,5 kg +/- 5%
	Zasilanie w tlen o ciśnieniu min od 2,7 do 6,0 bar
	Zasilanie z baterii min 10 h w warunkach pracy ambulansu
	Wentylacja 100% tlenem i Air Mix
	Możliwość pracy w temperaturze min -18 - + 50˚C
	Możliwość przechowywania w temperaturze min -40 - +70˚C
	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą ustawień parametrów oddechowych w postaci potwierdzenia wyboru parametru po jego ustawieniu
	Autotest, pozwalający na sprawdzenie działania respiratora każdorazowo po włączeniu urządzenia
	Wbudowany czytnik kart pamięci wraz z kartą o pojemności min 2 GB do zapisywania monitorowanych parametrów oraz zdarzeń z możliwością późniejszej analizy
	Tryb wentylacji: IPPV
	Tryb wentylacji: CPR
	Tryb wentylacji: CPAP
	Tryb wentylacji: SIMV
	Parametry regulowane: częstotliwość oddechowa regulowana w zakresie min. 5-50 oddechów/min
	Parametry regulowane: objętość oddechowa regulowana w zakresie min 50 – 2000 ml
	Parametry regulowane: ciśnienie PEEP regulowane w zakresie min od 0 do 20 cm H2O
	Parametry regulowane: ciśnienie maksymalne w drogach oddechowych regulowane w zakresie min od 10-65 mbar
	Obrazowanie parametrów: ciśnienie PEEP
	Obrazowanie parametrów: maksymalne ciśnienie wdechowe
	Obrazowanie parametrów: objętość oddechowa
	Obrazowanie parametrów: objętość minutowa
	Obrazowanie parametrów: częstość oddechowa
	Prezentacja graficzna: zintegrowany kolorowy wyświetlacz LCD lub TFT o przekątnej min 5 cali do prezentacji parametrów nastawnych oraz manometru
	Alarmy: bezdechu
	Alarmy: nieszczelności układu
	Alarmy: wysokiego/niskiego poziomu ciśnienia w drogach oddechowych
	Alarmy: rozładowanego akumulatora/braku zasilania
	Alarmy : alarmy dźwiękowe, wizualne oraz komunikaty informujące o rodzaju alarmu wyświetlane na ekranie w języku polskim
	Instrukcja obsługi urządzeń w języku polskim wraz z dostawą
	Deklaracja zgodności, folder z parametrami technicznymi - Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu, najpóźniej w chwili podpisania umowy deklarację zgodności zaoferowanego respiratora transportowego (folder) z parametrami technicznymi wskazanymi w ofercie pod rygorem odmowy podpisania umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy oraz zatrzymania wadium
	Okres gwarancji min 24 miesięcy
	Paszporty techniczne i karta gwarancyjna wraz z dostawą aparatury
	Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub autoryzowanego przedstawiciela do wykonywania napraw i przeglądów wraz z dostawą aparatury.
	LUB RESPIRATOR TRANSPORTOWY Z WYPOSAŻENIEM O PARAMETRACH MINIMALNYCH, KTÓRY POSIADA/JEST:
	Nowoczesny respirator transportowy z możliwością wentylacji noworodków (wentylacja manualna), niemowląt, dzieci oraz dorosłych
	Tryby wentylacji: manualna, Demand, CMV, CPAP, CMV+PEEP
	Zasilanie: pneumatyczne, suchy bezolejowy gaz, ciśnienie 280-600 kPa
	Zasada działania: czasowo zmienny generator przepływu
	Częstość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 8-40 oddechów/min
	Objętość oddechowa: płynna regulacja w zakresie 70-1500ml
	Współczynnik I:E od 1:1,4 (przy 40 oddechów/min) do 1:2,5 (przy 8 oddechów/min)
	Oddech manualny: zgodnie z nastawianą objętością i częstością oddechową
	Zintegrowana zastawka PEEP: zakres regulacji 0-20 cm H2O
	Wbudowany przepływomierz: zakres regulacji 0,5 – 35 l/min
	Przepływ w trybie CPAP: regulowany w zakresie 0-12,5 l/min
	Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej: 50 / 100%
	Zastawka bezpieczeństwa regulowana w zakresie: 20-60 cm H2O
	Zakres pomiaru wbudowanego manometru ciśnienia: od -10 do +80 cm H2O
	Możliwość pracy w środowisku MRI o indukcji do 3 Tesla
	System elektronicznych wskaźników oraz alarmów dźwiękowych i wizualnych
	Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego
	Jednorazowy obwód jednoramienny z wewnętrzną linią monitorowania ciśnienia i zastawką pacjenta
	W zestawie: torba, butla 2,7l oraz reduktor z przepływomierzem i szybkozłączką AGA, uchwyt karetkowy oraz 10 szt jednorazowych obwodów oddechowych pacjenta
	SPRZĘT MEDYCZNY POZOSTAŁY (WYPOSAŻENIE AMBULANSU TYP C ZGODNE Z WYMAGANIAMI NFZ) O PARAMETRACH/ILOŚCIACH MINIMALNYCH MUSI POSIADAĆ/BYĆ:
	Stacjonarny pojemnik tlenu: butla 10L (2 szt.)
	Reduktor z szybko złączką (2 szt.)
	Przenośnik zbiornik tlenu: Butla stalowa 2-3L (2 szt.)
	Butla aluminiowa 2.7L (1 szt.)
	Reduktor z szybko złączką: Reduktor respiratorowy "25" (1 szt.)
	Reduktor na małą butlę "15" (1 szt.)
	Kapnometr (1 szt.) lub pulsoksymetr z funkcją kapnometrii NONIN, zakres pomiaru saturacji SpO2: 0 – 100%, dokładność ± 2 cyfry w zakresie 70 – 100%, zakres pomiaru częstości pulsu: 18 – 300 ppm, dokładność ± 3% ± 1 cyfra, zakres pomiaru CO2: 0 – 75 mmHg, zakres pomiaru respiracji: 1 – 60 oddechów / min, próg detekcji oddechu: 5 mmHg, długości fal pomiarowych: 660 nm (czerwona) i 910 nm (podczerwona), pamięć: 18 godzin, temperatura pracy: od −20 do +50 °C, (pulsoksymetria) / od 0 do +50 °C (kapnometria), zasilanie: 6 baterii alkalicznych typu AA lub akumulatorowe, czas pracy: 90 godzin monitorowania SpO2 i pulsu lub 20 godzin monitorowania SpO2, pulsu i CO2, wymiary: 10 x 16 x 2 cm, waga: 330 g (z kompletem baterii)
	Latarka diagnostyczna (1 szt.)
	Urządzenie do infuzji pod ciśnieniem (1 szt.)
	INNE WYROBY I WYPOSAŻENIE AMBULANSU TYP C O PARAMETRACH / ILOŚCIACHMINIMALNYCH MUSI POSIADAĆ/BYĆ:
	Trójkąt ostrzegawczy/ oświetlenie ostrzegawcze (2 szt.)
	Reflektor punktowy (1 szt.)
	POZOSTAŁE WYROBY, SPRZĘT I WYPOSAŻENIE AMBULANSU TYP C O PARAMETRACH / ILOŚCIACHMINIMALNYCH MUSI POSIADAĆ/BYĆ:
	Nosze podbierające 1 szt - wyposażone w komplet min. 3 szt. pasów zabezpieczających, łopaty wykonane z tworzywa sztucznego lub aluminium, muszą posiadać zamki z podwójną zapadką o konstrukcji zabezpieczającej przed niekontrolowanym rozpięciem łopat lub być wyposażone w dodatkowy system zabezpieczeń przed rozpięciem łopat noszy ( system dodatkowych zabezpieczeń ma być opisany w załączonym folderze oraz w instrukcji obsługi ), muszą umożliwiać złożenie ich w połowie długości , muszą umożliwiać regulację długości pozwalającą na dobór do pacjentów o różnym wzroście , muszą posiadać min 10 uchwytów do przenoszenia umieszczonych na obwodzie noszy, obciążenie dopuszczalne powyżej 150 kg, waga noszy do 10 kg , zgodne z aktualną normą PN EN 1865-1 + A1
	Materac próżniowy 1szt - w komplecie: / pompka dwukierunkowa; / torba; / dodatkowa podłoga zabezpieczająca przed uszkodzeniem; / zestaw naprawczy; / 8 uchwytów do przenoszenia ; / min 4 pasy spinające; / zgodność z aktualną normą PN EN 1865-1 + A1
	Płachta do przenoszenia lub materac do przenoszenia 1 szt - wykonana z tworzywa sztucznego o bardzo dużej wytrzymałości, odporna na działanie substancji ropopochodnych, smarów i olejów, nieprzyjmująca krwi brudu, przystosowana do dezynfekcji, / wyposażona w min 8 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie, wyposażona w specjalne zakładki zabezpieczające przed wysunięciem się pacjenta w trakcie transportu po schodach / przystosowana do transportu pacjentów na desce ortopedycznej / waga max 3 kg, / obciążenie dopuszczalne powyżej 200 kg / wymiary min 200x100 ( długość i szerokość)
	Długa deska stabilizująca kręgosłup uzupełniona unieruchomieniem głowy i pasami mocującymi 1 szt. - nosze typu deska, wykonana z wysokoodpornego tworzywa sztucznego , zmywalna , prześwietlnala dla promieniX w stopniu diagnostycznym , płaska gładka powierzchnia leża nie przyjmującakrwi / i brudu, przystosowana do dezynfekcji , pasy zabezpieczające do deski kodowane kolorem mocowane za pomocą metalowego obrotowego karabińczyka , spięcie pasów za pomocą metalowej klamry i metalowego zamka , duże karabińczyki obrotowe na końcach pasów –min 4 szt/kpl pasów , w kpl zestaw klocków wielokrotnego użycia do unieruchamiania głowy i kręgosłupa szyjnego z możliwością obserwacji uszu poszkodowanego, z co najmniej dwoma pasami do stabilizacji głowy (podbródkowy i czołowy) oraz brakiem wpływu zamocowania zestawu na możliwości transportowe noszy, całe unieruchomienie głowy pokryte tworzywem wodoodpornym , ciężar deski do 10kg., obciążenie dopuszczalne powyżej 200 kg , szerokość deski min.41cm. , długość deski min 183cm. , zwężenie końca dystalnego deski od strony nóg ułatwiające manewrowość w ciasnych przestrzeniach , dodatnia pływalność deski , min 14 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski umożliwiających bezpieczny i wygodny uchwyt ręką w rękawicach roboczych , deska zgodna z normą PN EN 1865-1 + A1
	Zestaw unieruchamiający górny szyjny odcinek kręgosłupa kołnierze szyjne (3szt) 1szt
	Rozszerzone unieruchomienie górnego odcinka kręgosłupa KED, krótka deska stabilizująca kręgosłup 1 szt
	Worek samorozprężalny z wlotem dla tlenu, maskami i rurkami do udrożnienia dróg oddechowych dla wszystkich grp wiekowych oraz rezerwuarem tlenu (kpl 3 szt.) x 2 kpl
	Przenośne urządzenie do odsysania: Nożny
	Przenośne urządzenie do odsysania: Ręczny
	Aparat do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi, rozmiary mankietów 10cm - 66cm
	Oksymetr (pulsoksymetr) lub pulsoksymetr z funkcją kapnometri NONIN o poniższych parametrach techniczno-użytkowych: / Pulsoksymetr z funkcją kapnometrii, zakres pomiaru saturacji SpO2: 0 – 100%, dokładność ± 2 cyfry w zakresie 70 – 100%, zakres pomiaru częstości pulsu: 18 – 300 ppm, dokładność ± 3% ± 1 cyfra, zakres pomiaru CO2: 0 – 75 mmHg, zakres pomiaru respiracji: 1 – 60 oddechów / min, próg detekcji oddechu: 5 mmHg, długości fal pomiarowych: 660 nm (czerwona) i 910 nm (podczerwona), pamięć: 18 godzin, temperatura pracy: od −20 do +50 °C, (pulsoksymetria) / od 0 do +50 °C (kapnometria), zasilanie: 6 baterii alkalicznych typu AA lub akumulatorowe, czas pracy: 90 godzin monitorowania SpO2 i pulsu lub 20 godzin monitorowania SpO2, pulsu i CO2, wymiary: 10 x 16 x 2 cm, waga: 330 g (z kompletem baterii)
	Stetoskop
	Termometr (zakres minimalny od 28 stopni C do 42 stopni C)
	Zestaw do intubacji - zawierający rękojeść (-ci) laryngoskopu i odpowiednie łopatki Kleszczyki Magilla
	Aparat do nebulizacji
	Pojemnik reimplantacyjny utrzymujący wewnętrzną temperaturę (4±2) stopnie C przez co najmniej 2h lub zestaw przeznaczony do zabezpieczenia i transportu amputowanych kończyn w wypadku amputacji urazowych w warunkach poza szpitalnych , umieszczony w torbie , w skład zestawu wchodzą 4 pakiety dedykowane do określonych kończyn i części ciała tj palec ,dłoń ,ręka ,noga , każdy z elementem chłodzącym.
	Kask ochronny
	Urządzenie do infuzji pod ciśnieniem - mankiet do szybkiej podaży płynów infuzyjnych , wyposażony w manometr z podziałka od 0-300mmHG , z możliwością umieszczenia płynów od 0,5l do 1L , z możliwością zawieszenia całego zestawu.
	Zestaw do drenażu klatki piersiowej
	Dwustrzykawkowa pompa infuzyjna lub jednostrzykawkowa pompa infuzyjna
	Mechaniczne urządzenie do odssysania o minimalnym ciśnieniu 65kPa i minimalnej pojemności 1 litr
	Zestaw unieruchamiający do złamań
	Wyciąg do złamań kończyn dolnych ( dorosłych ) lub uniwersalny wyciąg do złamań kończyn dolnych dla dorosłych i dzieci.
	Wyciąg do złamań kończyn dolnych ( dzieci ) lub uniwersalny wyciąg do złamań kończyn dolnych dla dorosłych i dzieci.
	Plecak ratowniczy
	Torba pediatryczna
	Torba opatrunkowa
	Przenośny rozszerzony zestaw do udrażniania dróg oddechowych ( p.a.r.s.)

* W kolumnie oznaczonej TAK/NIE należy wpisać zgodnie ze stanem faktyczny, kolumnę wypełnia Wykonawca, podanie odpowiedzi „NIE” spowoduje odrzucenie oferty.
** Należy wypełnić kolumnę i podać szczegółowy opis oferowanego wyposażenia - kolumnę wypełnia Wykonawca.

Zaoferowanie parametrów gorszych, niższych niż opisane powyżej parametry wymagane, niezbędne spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami SIWZ.
TABELA nr 3 –PUNTOWANE PARAMETRY TECHNICZNE
Oświadczamy, że każdy z zaoferowanych pojazdów będzie wyposażony w RESPIRATOR TRANSPORTOWY, O KTÓRYM MOWA W POWYŻSZEJ TABELI Nr 2 Lp.VI, spełniający parametry i wymogi opisane w poniżej tabeli.

Lp.	Parametry punktowane	TAK/NIE*	Parametr oferowany**
1.	Możliwość wymiany baterii, przez użytkownika, bez użycia narzędzi	TAK – 5 pkt. / NIE – 0 pkt.
2.	Rozpoczęcie natychmiastowej wentylacji w trybach ratunkowych za pomocą przycisków umieszczonych na panelu głównym	TAK –5 pkt. / NIE – 0 pkt.
3.	Możliwość ustawienia parametrów oddechowych na podstawie wzrostu i płci pacjenta	TAK – 5 pkt. / NIE – 0 pkt.
4.	Możliwość ręcznego wyzwalania oddechów w trybie RKO bezpośrednio przy masce do wentylacji	TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
5.	Tryb wentylacji: RSI	TAK – 5 pkt. / NIE – 0 pkt.
6.	Możliwość rozbudowy respiratora o dodatkowe tryby tj. o tryb: S-IPPV	TAK – 5 pkt. / NIE – 0 pkt.
7.	Możliwość rozbudowy respiratora o dodatkowe tryby tj. o tryb: Inhalacja	TAK – 5 pkt. / NIE – 0 pkt.

* W kolumnie oznaczonej TAK/NIE należy wpisać zgodnie ze stanem faktyczny, kolumnę wypełnia Wykonawca,
** Należy wypełnić kolumnę i podać szczegółowy opis oferowanego wyposażenia.

................................, dnia.............................. ..................................................
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do odpisania niniejszej oferty
w imieniu Wykonawcy(ów)
Załącznik nr 3

...................................................................
(pieczęć firmowa – adresowa Wykonawcy)

WYKAZ DOSTAW

wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
- co najmniej jednej (1) dostawy minimum dwóch (2) ambulansów o łącznej wartości co najmniej 800.000 zł brutto (osiemset tysięcy złotych 00/100)
wraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

L.p.	Przedmiot wykonanej / wykonywanej dostawy samodzielnie / lub przez podmiot udostępniający doświadczenie	Data wykonania dostawy / lub / okres wykonania dostawy / od (dzień – miesiąc -rok) / do (dzień – miesiąc -rok)	Wartość brutto dostawy	Podmiot, na rzecz którego dostawa została wykonana lub jest wykonywana / (nazwa, adres)
1
2
3

Oświadczam, jako upoważniony reprezentant Wykonawcy, że:
poz. ……… wykazu stanowi doświadczenie Wykonawcy składającego ofertę,
poz. ……… wykazu jest doświadczeniem oddanym do dyspozycji przez inny/inne podmiot/y (na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Pzp), na potwierdzenie czego załączam/my pisemne zobowiązanie tego/tych podmiotu/ów do oddania do dyspozycji swoich zasobów.

..............................., dnia..............................
..................................................
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)
Załącznik nr 4

...............................................................
(pieczęć firmowa – adresowa Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. l pkt 23 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych – (t.j.: Dz. U. 2018 poz. 1986),
zwanej dalej „ustawą Pzp”

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

„………………………………………………………………..”

prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Gostyniu, oświadczam(y), że[6]:
[6] należy zaznaczyć odpowiedni kwadrat

należę(ymy) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy Pzp co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu,

nie należę(ymy) do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp co Wykonawcy, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu.

..............................., dnia..............................
.........................................................................
Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)
do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów)